## Tabelle1
Kurzfassung der Leitlinen der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Computertomographie
LL Abschnitt | Region | Aufnahmetechnik | Scanbereich | Richtung | KM-Applikation |  | Serien | Spannung | Rot.zeit | CTDIvol (DRW) 2022 | AEC | Schichten/ Detektorzeilen | SD Kollimation (Akquisition) | SD Rekon axial | Pitch | FOV* | Fenster | Rekonstruktion | Bemerkung | LL Seite | Pädiatrische Besonderheiten | Spannung | SD Rekon axial | KM-Applikation |  | DRW Pädiatrie CTDIvol 2022 [mGy]
[5 empty] | Menge | Verzögerung/Schwellwerte/Zielwerte |  | [kV] | [s] | [mGy] |  | Anzahl | [mm] | [mm] |  | [mm] | Fensterlage/-breite |  |  |  |  | [kV] | mm | Menge | Serien | Neugeborene 0-3 Monate 3-5 kg | 3 bis < 12 Monate 5-10 kg | 1 bis < 5 Jahre 10-19 kg | 5 bis < 10 Jahre 19-32 kg | 10 bis < 15 Jahre 32-56 kg
I Schädel/Hals | Hirnschädel | Spirale; Sequenz | Schädelbasis bis Kalotte, Exposition der Augenlinse, wenn möglich vermeiden | caudocranial | 0,3-0,4 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | 80-100 s | 1 Serie, spätvenös | ≥ 100 | ≤ 1,5 | 55 | ggf | ≥ 16 | ≤ 1,2 Gesamtkoll. 16-64 | 3-5 | ≤ 1,0 | ≤ 250 | WT: 35-40/70-100; Kn: 800-1200/1800–4000 | Weicher und harter Kernel, (basale Schichten ≤ 3 (≤ 5 mm), oberhalb der Sellaeingangsebene ≤ 5 mm) MPR, MIP ggf. ergänzen (≤ 5 mm) Inkrement wie SD |  | 9 | Bei prämaturen Nahtsynosten (Darstellung des gesamten Schädels) Spannung und Röhrenstom anpassen an die Fragestellung und Kopfgröße |  | 3 (Säuglinge) |  | Mehrphasenuntersuchungen i.d.R. nicht indiziert | n/a | 25 | 35 | 40 | 45
| Gesichtsschädel und NNH | Spirale | Kinn bis zum Oberrand der Stirnhöhle nur NNH beginnend ab Oberkiefer |  | i. d. R. kein KM notwendig | Siehe 1 | falls KM, siehe 1 |  |  | Gesichtsch.:20 NNH: 7 |  |  | ≤ 1,2 | ≤ 1,2 |  |  | WT: 40/100-600; Kn: 400-800/1800-4000 | Weicher und harter Kernel Inkrement ≤ SD, ggf. MPR/MIP und 3D-Rekonstruktionen | KM-Gabe i i.d.R. aber nicht notwendig, (falls erforderlich, siehe 1, Vorgaben Hirnschädel ) Bei Verdacht auf Tumore oder entzündliche Läsionen ist der MRT-Diagnostik der Vorzug zu geben | 10 | Spannung und Röhrenstrom anpassen an Fragestellung und Kopfgröße
| Felsenbeine | Spirale; Sequenz | unterhalb des Mastoids bis oberhalb des Tegmen tympan | [6 empty] | n/a |  |  |  | ≤ 1,2 |  |  | 400-800/4000 | Harter Kernel; Inkrement 0,8 mm, mit UHR ≤ 0,5 mm Rekon und Inkrement 0,3 mm |  | 12 | Spannung und Röhrenstrom anpassen an Fragestellung und Kopfgröße
| Schädelbasis | Spirale; Sequenz | unterhalb des Mastoids bis zum Oberrand der Stirnhöhle | [6 empty] | 20 in Anlehnung an Gesichtsch. |  |  |  | ≤ 2 |  |  | WT: 40/100-600; Kn: 400-800/1800-4000 | Weicher und harter Kernel; Inkrement ≤ SD |  | 13 | Spannung und Röhrenstrom anpassen an Fragestellung und Kopfgröße
| Orbita | Spirale; Volumen | kompletten knöchernen Augenhöhlen | [10 empty] | ≤ 2 |  |  | WT: 40/100-600; Kn: 400-800/1800-4000 | Weicher und harter Kernel; Inkrement ≤ SD |  | 14 | MRT statt CT , ansonsten Spannung und Röhrenstrom anpassen an Fragestellung und Kopfgröße
| CTA Hirngefäße | Spirale | Schädelbasis bis Schädeldach |  | 1,2-2,0 g Jod/Sekunde | Bolustrack; 3-8 s Schwellwert ≥ 100 HE Zielwert: ≥ 250 HE | 1 Serie intravenöe masch. Inj. | ≤ 120 | ≤ 0,5 | 15 |  | ≥ 32 | ≤ 1 | ≤ 1 | 1 |  | 60–70/350-400 kV Abhängig | Kernel abh. von Fragestellung, Inkrement ≤ SD; axiale, sagittale coronare MIP-Reformatierung, ggf. 3D- Rekon und Einzelschichtrekon |  | 15 | Spannung und Röhrenstrom anpassen an Fragestellung und Kopfgröße
| Hals/Halsweichteile | Spirale | Orbitaboden oder Oberkante Sinus frontalis bis Thoraxeingang / Aortenbogen | cranio-caudal | 0,3-0,4 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | 80-100 s |  | 80–100 | ≤ 0,5 | 15 | ja | n/a | 0,5-1 | ≤ 1 | ≤ 1,0 |  | WT: 50/250-350; Kn: 400-800/1800-4000 | Weicher und harter Kernel; Inkrement ≤ SD; Mundboden, ggf. MAR bzw. zusätzliche angulierte Schichten durch den Mundboden, die Metall aussparen; axiale, coronarer und sagittale Schichtführung mit SD 3 mm Larynx: Zusätzliche Rekon transversaler Schichten parallel zum Verlauf der Stimmbänder; | bei Mundhöhlenprozessen „Wange aufblasen“ empfehlenswert | 16 | Sonografie/MRT statt CT, Scanbereich, Spannung und Röhrenstrom anpassen an Fragestellung und Alter bzw. Größe
II WS | Wirbelsäule |  | abhängig von der Fragestellung |  | i. d. R. kein KM notwendig |  |  | 100-120; BMI ≥ 35: 140; BMI ≤ 17: 80–100 | ≤ 1,0 | Kn: 15 BS: 23 | ja | n/a | ≤ 1,5 | 1,5-3 | ≤ 1,5 | ≤ 150 bei Skoliose ggf. größer | WT: 40/100–400; Kn: 300–800/1300–4000 | Weicher und harter Kernel; IR; MAR bei Implantaten 1 Rekonstruktion mit FOV einschließlich der Hautgrenze;.sagittale Rekonstruktion von rechts nach links, SD ≤ 3 mm; Rekon parallel zu Bandscheibe | wenn Lunge im FOV Bereich liegt Inspiration; mglst. Rückenlage; gleiche Schichtneigung für gesamten Untersuchungsbereich; Intratthekale KM Gabe (CT-Myelographie): Protokoll wie knöcherne WS | 17 | Geeignete, altersadaptierte Protokolle mit verminderter Dosis verwenden, kV-Zahl gewichts- und größenadaptiert anpassen, bei iterativen Rekonstruktionsverfahren kann die Röhrenspannung unter den angegebenen Werten liegen | 80 kV Säuglinge 80-100 kV 1-5 LJ
III Bewegungsapparat | Untere Extremität (große Gelenke, Knochen) | Spirale | Untersuchung des gesamten Gelenkes / Bereiches | cranio-caudal, ggf. caudo-cranial | i. d. R. kein KM notwendig |  | Ggf. direkte i.a. KM Gabe für CT-Arthrographie oder Weichteilfistel falls KM, siehe Vorgaben für obere und untere Extremität (Weichteile) | 100-120 bei niedrigem BMI ggf. weiter reduzieren | ≤ 1,0 | n/a | ggf | ≥ 16 | ≤ 1,2 | 2–3 | ≤ 1,0 | Obj. | WT: 60/360; Kn: 300/2000 | Primär harter Kernel; mindestens 1 Rekon weicher Kernel Rekon in axialer, sagittaler, coronarer Orientierung, ggf. weitere ergänzende Rekonstruktionen (MPR und 3D-Oberflächenrekon) Untere Extremität (Knochen, Gelenke): Inkrement 50–70 % der SD Obere Extremitäten( Knochen, Gelenke): Inkrement wie SD Extremitäten Weichteile: Inkrement wie SD |  | 19 | Spannung und Röhrenstrom anpassen an Fragestellung und Körpergröße, rekonstruierte Schichtdicke objektbezogen bzw. entsprechend der Körpergröße anpassen
| Obere Extremität (große Gelenke, Knochen) | [7 empty] | ≤ 1,0 | n/a | ggf |  |  | 2–3 | ≤ 1,0 |  |  |  |  | 20
| Obere Extremität (kleine Gelenke, Knochen)(3) | [7 empty] | ≤ 1,0 | n/a | nein |  |  | ≤ 0,6-1,2 | ≤ 0,8-1,0 ggf. 0,5 Kahnbein |  |  |  |  | 21
| Obere und untere Extremität (Weichteile) |  |  |  | 0,25-0,4 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | Bolustrack für arterielle KM-Phase, Schwellwert ≥ 120 HE Verzögerung für venöse Phase: ca. 120 s | meist ist eine Serie ausreichend |  | ≤ 1,0 | n/a | ggf |  |  | ≤ 2 | ≤ 1,0 |  |  |  |  | 23 | keine Indikation für Weichteiluntersuchungen (insbes. mehrphasiger KMgabe)
IV Herz | Herz – CT, nativ |  | Karina – Herzspitze |  | entfällt |  | 1 Serie in der Enddiastole EKG Triggerung | 100-120 | ≤ 0,4 | n/a | nein | ≥ 64 | ≤ 1 | 3 | Hersteller-opt. | Herz | 100/400 | weicher Kernel (Herz und Thorax); harter Kernel (Thorax), Inkrement < 3 mm |  | 24 | Bei Kindern i. d. R. nicht indiziert
| Herz – CT, mit KM | Prospektive EKG-Triggerung oder retrospektives EKG-Gating | Aortenbulbus bis Herzspitze, mit Bypässen ggf. nach cranial bis zur A. subclavia erweitern |  | 0,2-0,4 g Jod/kg | Bolustrack oder Testbolus Schwellwert: 120 – 180 HE Ziel Blutpool ≥ 250 HE | i.v. masch. Inj.; 1 Serie | 70-120 | ≤ 0,35 | 20 | bei retro. Gating |  | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 |  |  | 200/600 | weicher Kernel Herz+Thorax; harter Kernel Thorax; Inkrement ≤ 3 mm; bei retrosp.EKG-Gating min. örtlich 2 überlappende Rekons des Herzens aus dem ges. RR-Interval oder Identifizierung der beiden bewegungsärmsten Phase aus den Rohdaten, gekrümmte MPRs von LAD, CX und RCA sowie Nebenästen; vollständige Darstellung der Lunge und der Thoraxwand im Scanbereich | 2 Hübe Nitro-Spray; ß-Blocker Zielfrequenz ≤ 60 bpm; Dosis adaptiert an Herzfrequenz und BMI, Herzrhythmus, Frequenz und alle verabreichten Medikamente sind zu dokumentieren | 25 | Geeignete, altersadaptierte Protokolle mit verminderter Dosis verwenden (u. a. möglichst niedrige Röhrenspannung) |  |  | KM Menge und Flussrate alters- und größenadaptiert reduzieren
V Gefäße(1) | Aorta | Spirale | Obere Thoraxapertur bis Hiatus diaphramaticus aortae oder Symphyse | cranio-caudal | 0,2-0,4 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | Bolustrack; oder Testbolus ca. 5s Schwellwert: 120 – 180 HE i.v. masch. Inj. Ziel Blutpool ≥ 250 HE Bei TAVI ≥ 150 HE ausreichend | i.v. masch. Inj.i.d.R. eine art. Phase,native und venöse Phase bei spezifischer Indikation | nativ ≥ 110; art 70–120 | ≤ 0,5 | 10 | ja | ≥ 16 | ≤ 1,2 | 1 | ≥ 1 | Fragestellungsbezogen | art 180/800; ven 120/400 | Weicher und harter Kernel; Koronar/sagital ≤ 5 mm Schnittführung mit Inkrement ca. ≤ 70 % der rekonstruierten SD; ggf. MIP; IR | Übersichtsdarstellung des Thorax und/oder Abdomens, in Abhängigkeit von der Fragestellung: Begrenzung auf einen Teil; Diagnostik ggf. mit mehreren KM-Phasen; Nativ-CT zur Diagnose (intramurales) Hämatom oder Kalkdistribution | 27 | CT-Untersuchung nur in Ausnahmefällen alters- bzw. gewichtsadaptierte Protokolle Geeignete, alters- bzw. gewichtsadaptierte Protokolle | ≤ 100 kV |  | KMmenge, Jodflussrate und ggf. Verdünnung alters- und größenadaptiert reduzierten (0,5–1 ml/kg KG) (ggf. größeres Volumen mit Konzentrationsreduktion auf bis zu 50 % verwenden) KMInj. ggf. bei kleinen Kindern und Säuglingen manuell vornehmen
| Becken-Bein-Gefäße |  | Zwerchfell bis Fußspitzen |  | 0,2-0,4 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | Bolustrack oder Testbolus arterielle Phase ≤ 10s CT-Venographie: ca. 120 s Schwellwert: 100 – 180 HE, Ziel Blutpool ≥ 250 HE | i.d.R. eine arterielle Phase, native und venöse Phase bei spezifischer Indikation | 70-120 | ≤ 0,75 | 7 |  | ≥ 16 ** | ≤ 1 | ≤ 1 | ≥ 1 |  | art 180/800; ven 120/400 | Weicher und harter Kernel; ggf. MPR oder MIP ≤ 3 mm Schnittführung mit Inkrement ≤ 70 % derrekonstruierten SD Iterative Rekonstruktionen |  | 29
| Oberbauch- und Mesenterialgefäße |  | Zwerchfellkuppen bis unterhalb Symphyse |  | 0,2-0,4 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | Bolustrack oder Testbolus für arterielle Phase; ca. 10s Schwellwert: 120 HE, Ziel Blutpool ≥ 250 HE CT-Venographie: 50 – 70 s | i.v. masch. Inj. i.d.R. art. und venöse Phase, native Phase bei spezifischer Indikation | art ≥ 70; ven 80-120 | ≤ 0,5 | 12 |  |  |  |  | ≥ 0,9 |  | art 100/1500; ven 120-180/100 | Weicher und harter Kernel; Koronar/sagittal ≤ 5 mm Schnittführung mit Inkrement ca. ≤ 70 % der rekonstruierten SD; ggf. MIP; IR | Keine obligate Vorbereitung des Darms, insbes. kein positives KM | 30 |  | ≤ 100 kV
| Pulmonalisangiographie |  | Obere Thoraxapertur bis Hiatus diaphramaticus aortae |  | 1,1 – 1,9 g Jod/Sekunde | Bolustrack oder Testbolus Schwellwert: 100 HE Ziel Blutpool ≥ 250 HE | i.v. masch. Inj., bevorzugt über rechte Seite, eine pulmonal-art. Phase; ggf. Becken-Beinvenographie (siehe LL CT Gefäße: Punkt 2) | ≥ 70 | ≤ 0,5 | 8 |  |  |  |  | ≥ 0,9 |  | 100/1500 | Weicher und harter Kernel; koronar/sagittal ≤ 5 mm Schnittführung mit Inkrement ca. ≤ 70% der rekonstruierten SD; ggf. MIP; IR | EKG-Synchronisation nicht erforderlich | 32
VI Thorax | Thorax – CT, Niedrigdosis, nativ (Hochkontrast) | Spirale | Von der Lungenspitze bis zu den dorsalen Recessus |  | entfällt | entfällt | 1 Serie | 100–130 | ≤ 0,5 | 3 | ja | ≥ 16 | ≤ 0,75 | Lunge: ≤ 1,2 Mediastinum: ≤ 3 | 0,9-1,2 (4) | Lunge inkl. WT bis zur HG | Lunge: -600-(-300)/1200 –2000; Med. 30-60/300-500 | harter Kernel (Lunge), weicher Kernel (Mediastinum) Lunge: Inkrement ≤ 0,9 mm, Mediastinum: ≤ 3 mm Lunge: MIP, axial: 5–10 mm, Inkrement ≤ 5 mm |  | 33 | Geeignete, alters- bzw. gewichtsadaptierte Protokolle
| Thorax – CT, mit oder ohne KM |  | Von der Lungenspitze bis zu den dorsalen Recessus |  | 0,2-0,4 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | 20-40 s oder Bolustrack Schwellenwert ≥ 100 HE | KM-Gabe je nach Fragestellung erforderlich,i.v. masch. Inj. Kontrastierung aller großen thorakalen Gefäße | 80-120 | ≤ 0,5 | 8 |  |  |  | ≤ 1,2 |  |  | Lunge: -600-(-300)/1200 –2000; Med. 50-70/300-500 | harter Kernel (Lunge), weicher Kernel (Mediastinum) Lunge+Mediastinum Inkrement axial ≤ 0,9 mm Lunge: MIP, axial 5–10 mm, Inkrement ≤ 5 mm |  | 34 | Geeignete, alters- bzw. gewichtsadaptierte Protokolle |  |  | masch. KM-Inj. ab dem Kleinkindalter bei Säuglingen ggf. größeres KMvolumen mit 50 % Konzentration verwenden,bei Verwendung einer festen Startverzögerung altersadaptiert kürzere Zeit verwenden |  | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5
VII Abdomen | Abdomen-CT mit KM | Spirale | Obere Zwerchfellkuppe bis Tuber ischiadicum |  | 0,3-0,6 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | 70-85 s für Standardabdomen; Bolustrack bei mehrphas. Ca. 10s Schwellwert ≥ 100 HE | i.v. masch. Inj., abhängig von Fragestellung, pv Phase ist obligat, native und art. Phase nach spezifischer Indikation | 80-120 höher nur in Ausnahmen | ≤ 0,5 | 12 | ja | ≥ 16 | ≤ 1,2 | ≤ 3-5 | 0,7-1,3 (5) | angepasst an Hautgrenze | 40-60/200-600 | Weicher Kernel als Standard, optional zusätzlich harter Kernel MPR-, MIP-Rekon in angepasster Schnittführung, Inkrement: ≤ 70 % der rekonstruierten Schichtdicke | Auf Nativ-CT möglichst verzichten; Orales KM des Magens, Dünn- Dickdarms, alleinige oder rektale KM je nach Fragestellung. Bei Fragestellungen für Magen oral Hydro-CT mit 1–1,5l H2O (AWMF-Leitlinie Magenkarzinom 2019). | 35 | Geeignete, alters- bzw. gewichtsadaptierte Protokolle |  | ≤ 3 mm |  | Mehrphasenuntersuchungen nur in Ausnahmefällen | n/a | n/a | n/a | 4 | 7
| CT Leber mit KM |  | Obere Zwerchfellkuppe bis Beckenkamm |  | 0,3-0,6 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | Bolustrack oder Testbolus ca. 10-15 s für spätarterielle Phase Schwellwert ≥ 100 HE | i.v. masch. Inj.; i. d.R. bi-phasische mit spätart. und pv Phase; native, frühart. Phase oder späte Phase (5-10 min nach KM Inj) nach spezif. Indikation | 80-120 | [8 empty] | 40-60/200-600 | Weicher Kernel als Standard, optional zusätzlich harter Kernel MPR-, MIP-Rekon in angepasster Schnittführung, Inkrement: ≤ 70 % der rekonstruierten SD |  | 37 |  | 70–120 kV |  | (0,5–1 ml/kg KG) (ggf. größeres Volumen mit Konzentrationsreduktion auf bis zu 50 % verwenden)
| CT Pankreas mit KM |  | Obere Zwerchfellkuppe bis Beckenkamm |  | 0,2-0,6 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | Bolustrack oder Testbolus; ca. 10-15 s, für spätarterielle Phase Schwellwert ≥ 100 HE | i.v. masch. Inj.; i. d.R. biphasische mit spätart. und pv Phase; native, frühart. Phase nach spezif. Indikation | [12 empty] | 38
| CT Kolonographie |  | Obere Zwerchfellkuppe bis Tuber ischiadicum |  | i. d. R. kein KM notwendig | entfällt | [11 empty] | Weicher und harter Kernel als Standard Inkrement: ≤ 70 % der rekonstruierten Schichtdicke MPR-, MIP-Rekonstruktionen in angepasster Schnittführung | Bildakquisition in Bauch- (reduzierte Dosis) und Rückenlage;Siehe auch ESGAR Consensus Statements and Guidelines 2014) und (AWMF-LL Kolorektales Karzinom 2019) | 40 | Bei Kindern i. d. R. nicht indiziert
VIII Nieren(2) | KM und native Untersuchung Nieren, Nebennieren und Retroperitonealraum | Spirale | Obere Zwerchfellkuppe bis Tuber ischiadicum |  | 0,2-0,6 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | Bolustrack oder Testbolus bei mehrphas.Protokollen; ca. 15-20 s für kortikomedulläre Phase 100 – 160 s für nephrographische Phase Schwellwert ≥ 100 HE | i.v. masch. Inj.; ggf. mit mehreren Phasen, auf Nativ-CT mgls. verzichten bzw. begründen, z. B. Indikationen Nierentumor oder Nn-Raumforderung; 3. Tumorstaging (ggf. weniger Phasen) | 80-120 | ≤ 0,5 | 12 | ja | ≥ 16 | ≤ 1,2 | ≤ 3-5; Nn: ≤ 2 | 0,7-1,3 | angepasst an Hautgrenze | 40/150-400 | Weicher Kernel als Standard, , optional zusätzlich harter Kernel MPR-, MIP-Rekonstruktionen in angepasster Schnittführung, Inkrement: ≤ 70% der rekonstruierten SD |  | 41 | Geeignete, alters- bzw. gewichtsadaptierte Protokolle | 70–120 kV | ≤ 3 mm | (0,5–1 ml/kg KG) (ggf. größeres Volumen mit Konzentrationsreduktion auf bis zu 50 % verwenden) masch. KM-Inj. ab dem Kleinkindalter; i.d.R. ohne Bolus-Tracking, ggf. bei Jugendlichen; Mehrphasenuntersuchungen nur in Ausnahmefällen
| Konkrementsuche, Urolithiasis Niedrigdosis-CT Abdomen (Hochkontrast) |  | Obere Zwerchfellkuppe bis Tuber ischiadicum |  | entfällt | entfällt |  |  |  | n/a |  |  |  | ≤ 3-5 | 0,7-1,3 (ggf. etwas höher) |  |  |  |  | 43
IX Becken | Becken-CT, ggf. mit KM | Spirale | Crista iliaca bis Unterrand des Sitzbeins / Tuber ischiadicum |  | 0,3-0,6 g Jod/kg; 45 g Jod Gesamtmenge | 70-85 s Standardbecken venöser; Bolustrack bei mehrphas. Schwellwert ≥ 100 HE | Nativ bei isolierten Fragen (Knochen / Verkalkung); Portalvenös bei KM-Gabe obligat;native, arterielle und spätvenöse Phase nach spezifischer Indikation | 80-120 | ≤ 1 | WT: 12 Kn: 10 | ja | ≥ 16 | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 | 0,7-1,3 | angepasst an Hautgrenze | WT: 50/350; Kn: 50/2500 | harter/weicher Kernel (Fb); Iterative Rekon.; MAR bei Metallimplantaten Weiterer Schnittebenen: Kn. cor.+sag: ≤ 2 mm, WT: 3-5 mm ax, ggf. zusätzl. Ebenen MPR-, MIP-Rekon. in angepasster Schnittführung Inkrement: ≤ 70 % der rekonstruierten Schichtdicke | Füllung von Hohlräumen wie Rektum, Vagina, Harnblase oder Fistelgängen mit positivem KM (Iod-KM, wasserlöslich, verdünnt oder negativem KM (z. B. Ultraschallgel); für vaskuläre Fragstellungen eher komplette CT-Angio Abdomen bevorzugen. | 44 | Becken-CT-Untersuchungen nur in Ausnahmefällen | 70–120 kV | ≤ 3 mm
X CT-Intervent. | CT-Bildsteuerung bei Interventionen | Spiral-CT zur Lokalisation | abhängig vom Zielvolumen |  | gemäß zu punkt. Zielstruktur |  |  | organspezifisch; bei KM 80; Adipositas: 120 | gemäß zu punkt. Zielstruktur | n/a |  | n/a | 1-5 / Schicht | gemäß der zu punktierenden Zielstruktur | wahlweise | Ziel | organspezifisch |  |  | 46 | siehe einschlägige Empfehlungen | 80 |  | KM-Gabe: 0,5–1 ml/kg KG (ggf. größeres Volumen mit 50 % Konzentration verwenden) Bei Säuglingen wird eine KM-HandInj. empfohlen
XI Hirn-Perfusion | Hirn-Perfusion; CTAP | Volumen-CT (snap-shot); Periodische Spiral-CT mit Tischbewegung | mindestens 6 cm z-Achse mind. alle 2 s erfasstes Areal: supratentoriell 60 – 80 mm (fakultativ bis 160 mm möglich); Orbitae exkludieren |  | 1,5 – 2 g Jod/Sekunde | 2-5 s, Inj.sdauer: ≤ 8 s Bei zerebraler Bildgebung absolute Jodmenge und nicht körpergewichts-adaptierte Jod-Einbringrate verwenden | i.v. masch. Inj., dynamische Akquisition über 45 – 70 s Scanfrequenz arteriell: min. 1 Bild alle 2 s; Scanfrequenz venös: 1 Bild alle 3 – 5 s. | 80 (70-90) | ≤ 0,5 | geräte-spezifisch optimiert | nein | n/a | abhängig von der Technik | 3-10 |  | ≤ 250 | ähnlich Nativ-CT | Mittlerer, neutraler Weichteilkernel; Rekon nur axial Die Bewertung erfolgt in „Farbkarten“ mit Software-basierter Errechnung von CBV, CBF, MTT und Tmax (s. 1.1.). Die Vorgaben für die primäre Bildrekonstruktion hängen von der verwendeten Software ab. | Die eingesetzten Untersuchungsprotokolle sollten als klinische Routineuntersuchungen definiert werden. CTDIvol: gerätespezifische optimierte Dosiswerte (siehe Text) | 47 | MRT statt CT |  |  |  | Mehrphasenuntersuchungen i.d.R. nicht indiziert
XII Schockraum-CT | Siehe LL BÄK ab Seite 49 | [10 empty] | ≥ 16 | [7 empty] | 49
XIII PET-, SPECT-CT | CT bei PET-CT und SPECT-CT zur Schwächungskorrektur und anatomischen Zuordnung |  | Schädelbasis bis Mitte Oberschenkel |  |  |  |  | 80 – 120 | 0,5-1 | Kopf: 15; Thorax,Herz: 2,0; Rumpf, Sonstige: 3 | empfohlen | n/a | 1–5 | 2-5 | 0,8–1,5 | Korrespondierend zum Emissions-datensatz |  | Glättende Rekonstruktionsfilter für Schwächungskorrektur; harter und weicher Kernel für die Befundung PET-CT- und moderne SPECT-CT liefern i.d.R. auch bei niedrigen Patientenexpositionen diagnostisch auswertbare Bilder l(iterative Bildrekonstruktionen werden empfohlen). Dabei ist auch für die CT-Bildgebung eine rechtfertigende Indikation durch fachkundige Ärzte zu stellen. | Bei Metallartefakten ist eine fehlerhafte Schwächungskorrektur möglich. Eine zusätzliche Rekon der Emissionsdaten auch ohne Schwächungskorrektur ist obligat;Bei EKG-getriggerten emissionstomographischen Aufnahmen des Herzens kann eine EKG-Synchronisierung der CT sinnvoll sein. | 51 | Geeignete, alters- bzw. gewichtsadaptierte Protokolle Die injizierte Aktivität gemäß Dosage Card der EANM52 (siehe DRW Nuklearmedizin 2021) | auf bis zu 70 kV senken, falls möglich
| (1) ohne Perfusions-CT, Herz- und intracerebrale Gefäße (2) Nebennieren und Retroperitonealraum (3) z.B. Carpus / Mittelhand / Phalangen | [10 empty] | ** Anzahl Detektorzeilen: In Anlehnung an Text Teil A ergänzt |  | (4) bei Zwei-Röhren-Geräten sind höhere Werte möglich (5) ggf. höher bei z.B. high pitch Protokollen |  | * bei objektbezogener FOV mindestens eine zusätzliche axiale Weichteil-Rekonstruktion mit Abbildung des gesamten untersuchten Bereiches einschließlich subkutaner Weichteile
[5 empty] | * | [18 empty] | *