## Tabelle1
Kurzfassung der Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik
LL Abschnitt | Region | Position | Aufnahmeart | Spannung | Brennfleck | FDA | BLA | Exp.-Zeit* | DFP LL /DRW | Detektordosis | Auflösung | Dosisindikator | Besonderheiten / Bemerkungen |  | Pädiatrische Besonderheiten (kurz) | [9 empty] | Pädiatrie
[12 empty] | Anzahl Pulse/s bzw. Bilder/s |  |  |  |  | Allgemein |  |  | Frühgeborene ≤ 3 kg |  |  | Reifgeborene bis 2. LJ |  |  | 3. - 7. LJ |  |  | 8. - 12. LJ |  |  | 13. - 18. LJ
|  |  |  | [kV] | Nennwert | [cm] | Messkammer | [ms] | cGy*cm² | [µGy] | [LP/mm] | (nach DIN EN 62494–1) |  | LL Seite | Sonstige | LL Seite | Brennfleck | Exp.-Zeit | Filter | kV | Raster | DRW cGy*cm² < 3 kg / bis 3 Monate | kV | Raster | DRW cGy*cm² 3-12 Monate | kV | Raster | DRW cGy*cm² 1-5 LJ | kV | Raster | DRW cGy*cm² 5-10 LJ | kV | Raster | DRW cGy*cm² 10-15 LJ
I Thorax | Thorax pa/ap | pa im Stehen | RWG | 125 (110-150) | ≤ 1,3 | 180 (150-200) | beide seitl. | ≤ 20 | 12 | ≤ 2,5 (5) | 2.4 | ≤ 250 (500) |  | 13 | Frühgeb. ≤ 2,5 μGy BLA ab 13LJ, ggf. ab 10 LJ | 14 | 0,6 (≤ 1,3) | ≤ 5 (10) | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu |  |  |  | 60-70 | ohne |  | 60-80 | ohne | 1.5 | 100-120 | mit | 2.5 | 100-120 | mit | 4
|  | im Liegen | Rastertisch / Aufnahmetisch / (Bett) | 90-110 |  | 90-120 | ohne (beide seitl.) |  | 15 |  |  |  | nur, wenn Aufnahme im Stehen nicht möglich ist | [6 empty] | 55-70 | ohne | 0,3 / 0,5 | 60-70 | ohne | 0.8 | 60-80 | ohne | 1.5 | 60-80 | ohne | 2.5 | 70-80 | mit | 4
| Thorax seitl. | im Stehen, lateral | RWG | 125 (110-150) |  | 180 (150-200) | mittlere | ≤ 40 | 40 |  |  |  |  | 15 | seitliche Aufnahmen ggf. auch liegend mit angestelltem Detektor, bei V.a. nicht akzidentielle Verletzung Schrägaufnahmen | 16 | 0,6 (≤ 1,3) | ≤ 10 (20) |  | 55-70 | [8 empty] | 60-80 liegend +Stativ | ohne |  | 70-80 liegend | mit
[21 empty] | ohne |  | 60-70 liegend +Stativ | ohne |  | 60-70 liegend +Stativ | ohne |  | 100-120 Stativ | mit |  | 100-120 Stativ | mit
II Skelett | Becken, tiefes Becken | ap liegend | Rastertisch | 75-90 | ≤ 1,3 | 115-150 | beide seitl. | 200 | 230 | ≤ 2,5 (5) | 2.4 | ≤ 250 (500) | Tief eingestellte Übersichtsaufnahme bei Hüftimplantaten | 16 | Freie Belichtung gewichtsadaptiert bis Sagittaldurchmesser 15 cm bzw. bis 6. Lebensjahr | 17 | ≤ 1,3 | ≤ 50 (100) | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu |  |  |  | 60 | ohne |  | 60-70 | ab 15cmØ bzw.6 LJ | 12 | 70 | mit | 25 | 70 |  | 50
|  | ap stehend | RWG | 80-95 | [10 empty] | i. d. R. nicht indiziert
| Hüfte | ap | Rastertisch, Bettaufnahme (z. B. postoperativ) | 70-85 |  | 115 | ja | 150 | 100 |  |  |  |  | 18 |  | 18 | 0,6 (≤ 1,3) | ≤ 50 (75) |  |  |  |  | 60 | ohne |  | 60-70 | ab 15cm Ø bzw.6 LJ |  | 70 | ab 15cm Ø |  | 70 | ab 15cm Ø
|  | axial (Lauenstein) |  |  |  | 115
|  | axial (Sven Johansson) |  |  |  | 115-125 |  | 200(300) | [6 empty] | i. d. R. nicht indiziert
| Sacrum | ap | Rastertisch, RWG | 80-90 |  | 115-150 | ja | 200 | [5 empty] | 19
|  | seitlich |  | 80-95 |  |  |  | 500
III Skelett: Untere Extremität | Oberschenkel | ap | Rastertisch, ggf. freie Belichtung, z. B. Bettaufnahme | 70–85 mit Hüfte; 65–75 mit Knie | ≤ 1,3 | 115 | mittlere | ≤ 100 | n/a | ≤ 2,5 (5) | 2.4 | ≤ 250 (500) |  | 20 | Dosisautomatik ab 6. LJ | 20 | 0,6 (≤ 1,3) | ≤ 50 | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu (4) |  |  |  | 60-70 | ab 15cm Ø |  | 60-70 | ab 15cm Ø |  | 60-80 | ab 15cm Ø bzw.8 LJ |  | 60-80 | ab 15cm Ø
seitlich/schräg
| Knie, Patella | ap liegend/stehend | Aufnahme-/Rastertisch, RWG (Raster abh. von der Objektdicke) | 60-70 |  | 105-115 | freie Bel. / mittlere | ≤ 50 | [5 empty] | 21 |  | 21 | 0,6 (≤ 1,3) | ≤ 50 |  |  |  |  | 50-60 | ohne |  | 50-60 | ohne |  | 50-60 | ohne |  |  | ohne
seitlich
|  | Patella axial | angestellte Kassette, Tisch | 60-65 | ≤ 0,6 (1,3) | 105-115 | freie Bel. | ≤ 50 |  |  |  |  | in Bauchlage oder mit angestellter Kassette | [9 empty] | 50-65 | ohne |  | 50-65 | ohne |  | 50-65 | ohne |  |  | ohne
| Unterschenkel (fragestellungsabhängig mit angrenzenden Gelenken), freie Belichtung, ggf. Dosisautomatik | ap | Aufnahme-/Rastertisch | 55-65 mit OSG; 65-75 mit Knie | ≤ 1,3 | 105-115 | freie Bel./mittlere | ≤ 50 | [5 empty] | 22 |  | 22 | 0,6 (≤ 1,3) | ≤ 50 |  |  |  |  | 55-65 OSG 60-70 Knie | ohne |  | 55-65 OSG 60-70 Knie | ohne |  | 55-65 OSG 60-70 Knie | ohne |  | 55-65 OSG 60-70 Knie | ohne
|  | seitl. | Aufnahme-/Rastertisch |  |  | 105-115 | freie Bel./mittlere | ≤ 50
| OSG, Ferse | OSG ap | Aufnahmetisch | 50-60 | ≤ 0,6 (1,3) | 105 | nein | ≤50 |  |  |  |  | kein Raster | 23 |  | 23 | 0,6 (≤ 1,3) | ≤ 50 |  |  |  |  | 50-60 | ohne |  | 50-60 | ohne |  | 50-60 | ohne |  | 50-60 | ohne
OSG/Ferse seitl.
|  | Ferse (Calcan.) axial |  | 55-65
| Fuß | dp (ggf. unter Belastung) | Aufnahmetisch/stehend auf Kassette | 50-60 |  | 105 | nein | ≤50 |  |  |  |  | kein Raster; ggf. unter Belastung; Aufn. mit Doppelbel. (kompletter Fuß) werden nicht empfohlen |  |  | 24
|  | schräg | Aufnahmetisch | [9 empty] | kein Raster | 24 |  |  | 0,6 (≤ 1,3)
|  | seitl. | Aufnahmetisch/angestellte Kassette | 55-60 | [8 empty] | kein Raster; ggf. unter Belastung
| Ganzbeinaufnahme | ap | Rastertisch, RWG | 75-110 (Becken); 60-85 (OS bis OSG) * | ≤ 1,3 | 180-300 * | ja | 200 bei Zeilendetektor ggf. abweichend |  | ≤ 2,5 (5)/1,25 | 2,4/2,0 | ≤ 250 (500)/125 | Teilaufnahmen mit lückenloser, jedoch nicht zu stark überlappender Darstellung, Exp.zeit pro Aufnahme, Zusatzfilter ≥ 0,1 Cu; strenge Indikation für seitl. Aufnahme | 25 | Dosisautomatik ab 6. LJ (z.B. wenn geeignete Lage der Messkammer und Raster herausnehmbar) | 25 | ≤ 1,3 | ≤ 100 pro Aufn. | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu | [6 empty] | 60-70 | ohne |  | 60-80 ab 8 Lj | ggf. ab 12 LJ |  | 60-80 | ggf. ab 12 LJ
IV Skelett: Schulter | Schulter | ap, halbaxial, AC-Gelenk, Panorama | Rastertisch, RWG | 65-75 | ≤ 1,3 | 115-150 | mittler | ≤75 | 25 | ≤ 2,5 (5) | 2.4 | ≤ 250 (500) | Panorama Aufn.: seitlich Kammern, ggf. getrennte Aufn. und Keilfilter zur Homogenisierung |  | BLA ab 6 LJ | 26 | ≤ 0,6((≤ 1,3) | ≤ 50 | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu (4) |  |  |  | 60-70 | ohne |  | 60-70 | ohne |  | 60-75 | ohne |  | 60-75 | mit
|  | Y-Aufnahme | Rastertisch (ap), RWG (pa) | 75-85 | [8 empty] | Schulter nach Alexander: wie Y | 26 | [8 empty] | 60-70 | ohne |  | 60-70 | ohne |  | 60-80 | ohne |  | 60-80 | mit
|  | axial | Aufnahmetisch, angestellte Kassette | 65-80 |  | 115 | freie Bel.
| Scapula | ap | Rastertisch, RWG | 65-75 |  | 115-150 | ja |  | n/a |  |  |  |  | 27 | freie Bel. bis 15 cm Durchmesser oder bis 10. LJ | 27 | [6 empty] | 60-70 | ohne |  | 60-70 | ohne |  | 60-75 | ohne |  | 60-75 | mit
|  | tangential |  | 75-85 | [18 empty] | 60-70 | ohne |  | 60-70 | ohne |  | 60-80 | ohne |  | 60-80 | mit
| Clavicula | ap (pa) | Rastertisch, RWG | 65-75 |  | 115 | mittlere, freie Bel. |  | n/a |  |  |  |  | 28 |  | 28 | ≤ 0,6((≤ 1,3) | ≤ 40 |  |  |  |  | 60-70 | ohne |  | 60-70 | ohne |  | 60-75 |  |  | 60-75 | mit
|  | tangential | Rastertisch, RWG, ggf. schräg angestellte Kassette
V Skelett: Rippen | Rippen | ap/pa | Rastertisch, RWG | 70-80 | ≤ 1,3 | 115-150 | mittlere | ≤100 | n/a | ≤ 2,5 (5) | 2.4 | ≤ 250 (500) | Getrennte Aufnahmen obere oder untere Rippen, falls möglich; Detektornahe Position der betroffenen Region | 29 | Aufn. mögl. In tiefer Inspiration; Freie Belichtung gewichtsadapt. bis 6. LJ (Adoleszente ggf. 0,2 mm Cu) | 29 | ≤ 1,0 | ≤ 50 (≤ 75) | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu (4) |  |  |  | 50-70 | ohne |  | (60-70) | (ohne) |  | 60-70 | ab 15cmØ bzw.10 LJ |  | 70-80 | ab 15cm Ø
|  | schräg ap/pa |  | 75-85 | [18 empty] | 50-70 | ohne |  | (60-70) | (ohne) |  | 60-70 | ab 15cmØ bzw.10 LJ |  | 70-85
VI Skelett: obere Extremität | Oberarm | ap | Aufnahme-/Rastertisch, RWG | 55-65 OA mit Ellb; 65-75 OA mit Schulter | ≤ 1,3 | 115 | mittlere; nein OA mit Ellenbogen | ≤75 | n/a | ≤ 2,5 (5) | 2.4 | ≤ 250 (500) |  | 30 | Fragestellungsbezog. ggf. beide angrenz. Gelenke; Dosisautomatik ab 6. LJ, falls möglich | 30 | ≤ 0,6((≤ 1,3) | ≤ 40 | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu |  |  |  | 50-70 bis 1 LJ | (ohne) |  | 60-70 1-7 LJ | (ohne) |  | 60-75 | (ab 15cmØ) |  | 60-75 | (ab 15cmØ)
|  | seitl./axial |  |  |  | 115/ 105 in FB
| Ellbogen / Radiusköpfchen | ap | Aufnahmetisch | 55-65 | 0,6 (≤ 1,3) | 105 | nein | ≤50 |  |  |  |  | kein Raster; Fragestellungsabhängig Radiusköpfchen als Zielaufnahme in zwei Ebenen | 31 |  | 31 | ≤ 0,6((≤ 1,3) | (≤ 40) |  |  |  |  | 50-65 | ohne |  | 50-65 | ohne |  | 50-65 | ohne |  | 50-65 | ohne
seitl., Radiusköpfchen
| Unterarm (ggf. mit angrenzenden Gelenken) | ap/pa |  | 50-60 UA mit HG; 55-65 UA mit Ellb. |  |  |  | ≤50 | [5 empty] | 32 | oft beide angrenzenden Gelenke | 32 | ≤ 0,6((≤ 1,3) | ≤ 40 |  |  |  |  | 50-60 | ohne |  | 50-60 | ohne |  | 50-60 | ohne |  | 50-60 | ohne
seitl.
| Handgelenk | ap |  | 50-60 |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  | Großzügige Indikation f. Schnittbildgebung; DI ≤ 125 Stellungskontrolle | 33 |  | 33 | ≤ 0,6 | ≤ 30
|  | seitl. |  | 50-60 (mind. 1 kV Stufe höher als ap)
| Hände | ap |  | 50-60 |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  | Fragestellungsabhängig einblenden, z. B. nur Mittelhand oder ggf. Strahl darstellen | 34 |  | 34
|  | schräg |  | 50-60 (mind. 1 kV Stufe höher als ap)
| Finger | ap |  | 50-60 |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  | Beschriftung DI-DV; keine Mehrfachexp. auf 1 Detektor; i.d.R. Fingereinzelaufn. | 35 |  | 35
seitl.
Daumensattelgelenk schräg und ap
VII Schädel | Schädel | pa (ap) | Rastertisch, RWG | 70-85 | 0,6 (≤ 1,3) | 115 (90 – 150) | mittlere | ≤ 75 | n/a | ≤ 2,5 (5) | 2.4 | ≤ 250 (500) | Gemäß SSK Empfehlungen (2012) ist eine Röntgenaufnahme des Schädels i. d. R. explizit nicht mehr indiziert. (2) | 36 | Schädelröntgen (ap, seitlich) nur bei strenger Indikationsstellung (3) | 36 | ≤ 0,6 (≤ 1,3 | ≤ 50 (75) | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu |  |  |  | 65-70 | mit |  | 65-70 | mit |  | 70-75 | mit |  | 70-80 | mit
|  | seitl. |  | 70-80
VIII WS/Spinalkanal | HWS | ap | Rastertisch, RWG | 65-75 | ≤ 1,3 | 115 | mittlere | ≤ 75 | n/a | ≤ 2,5 (5) | 2.4 | ≤ 250 (500) | Dens und HWK 3–7 ggf. getrennte Aufnahmen erstellen, | 37 | keine Aufnahmen mit bewegtem Unterkiefer,Mglst. bei Atemanhalten BLA ab 6J; | 38 | ≤ 1,3 | ≤ 50 | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu (4) |  |  |  | 60-70 | nach 1. LJ |  | 60-70 | mit |  | 60-70 | mit |  | 60-70 | mit
|  | Dens ap | Rastertisch, RWG | 65-75 |  | 115 | [8 empty] | i. d. R. nicht indiziert
|  | seitlich | Rastertisch, RWG, ggf. liegend mit angestellter Kassette | 65-80 |  | 115-150 | mittlere, ggf. bei starker Lordose + ventrale / freie Bel. | [5 empty] | Fragestellungsabhängig Darstellung zervikothorakale Übergang |  | BLA ab 6J | [7 empty] | 60-70 | ab 15cmØ ab 1 LJ |  | 60-70 | mit |  | 60-70 | mit |  | 60-70 | mit
| BWS | ap | Rastertisch, RWG | 75-85 |  | 115-150 | ja | ≤ 150 | 100 | ≤ 2,5 (5) | 2.4 |  | Evtl. Keilfilter (mit geeigneter Bildnachverarbeitung) | 39 | Mglst. bei Atemanhalten BLA ab 6 LJ bzw. 15cm Ø | 39 | ≤ 1,3 | ≤ 50 |  |  |  |  | 60-70 | ab 15cmØ |  | 60-70 | ab 15cmØ |  | 60-80 | ab 15cmØ |  | 60-80 | ab 15cmØ
|  | seitl. |  | 75-90 |  |  |  | ≤ 200 | 120
| LWS | ap | Rastertisch, RWG | 80-90 |  | 115-150 |  | ≤ 300 | 200 | ≤ 2,5 (5) ≤ 1,25 μGy Fragestell.abh. | 2,4/2,0 Fragestell.abh. |  | Fragestellungsabhängig Aufnahmen im Liegen | 40 |  | 40 | ≤ 1,3 | ≤ 100 |  |  |  |  | 60-70 | ab 15cmØ |  | 60-70 | ab 15cmØ |  | 70-80 | ab 15cmØ |  | 70-80 | ab 15cmØ
|  | seitl. |  | 85-100 |  |  |  | ≤ 500 | 330 |  |  |  | Schrägaufnahmen werden nicht empfohlen |  |  |  |  | ≤ 150 .
| Ganzwirbelsäule | ap im Stehen | RWG, Rastertisch | 75-100 (je nach Technik abweichend) |  | 180-300; (je nach Technik abweichend) |  | 250 (300) pro Aufnahme,bei Zeilendetektor ggf. abweichend, | n/a |  |  |  | 0,1 – 0,2 mm Cu; Empfehlung pa-Aufnahmen bei Mädchen; bei Aufnahmen mit großem Format z.B. 30x90cm ggf. Keilfilter | 41 | Bis 2 LJ Bucky-Tisch, Adoleszente ggf. 0,2 mm Cu strenge Indikation; | 41 | ≤ 1,3 | ≤ 150 pro Aufn, Zeilendetektor abw. |  |  |  |  | 60-70 | ggf. 15cmØ |  | 70-80 | ggf. 15cmØ |  | 70-90 | ggf. 15cmØ |  | 70-90 | ggf. 15cmØ
| Spinalkanal (Myelographie) |  | Durchleuchtung mit LIH | ap 65–100; seitl. 65–110 |  | 115 (70 – 120) |  |  | n/a | DL: ≤ 0,3 (≤ 0,6) μGy/s Serie :≤ 1 (≤ 2) μGy/B | DL ≥ 1,2 Serie: ≥ 1,4 | DL: ≤ 4 P/s max. 1 B/s (i.d.R. Einzelaufn.) | 0,1 – 0,3 mm Cu in der Regel nur in Kombination mit einer post-myelographischen CT erfolgen. | 42 | i. d. R. nicht indiziert
IX Abdomen/Gallenwege etc. | Abdomen | ap liegend | Rastertisch | 80-100 | ≤ 1,3 | 115 (100-120) i. Liegen; 110-150 im Stehen und Linksseitenlage | mittlere oder beide | ≤ 100 | 200 | ≤ 2,5 (5) | 2.4 | ≤ 250 (500) | bevorzugt die Projektion in Links-Seitenlage oder im Stehen, nur nach begründeter Indikation (nicht bezogen auf Leeraufnahme Urologie siehe unten) | 44 | Strenge Indikationsstellung, fragestellungsabhängig Kb < 1,25 μGy, BLA ab 6 LJ | 44 | ≤ 0,6 (≤ 1,3) | 20(40) | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu | 55-65 | ab 15cm Ø | 1.5 | 60-70 | ab 15cm Ø | 5 | 60-75 | ab 15cm Ø | 7.5 | 60-75 | ab 15cm Ø | 16 | 70-80 100-120 | ab 15cm Ø | 30
|  | (pa) li. Seitenlage, stehend | Aufnahmetisch vor Rasterstativ | 100-125 |  |  |  |  | n/a |  |  |  | Lediglich zu akuten Beurteilung freier abdomineller Luft und zur akuten Ileusabklärung oder wenn CT nicht verfügbar |  | i. d. R. nicht indiziert
|  | Babygramm | Übersichtsaufnahme in Rückenlage Inkubator, Bett oder Rastertisch | siehe pädiatrische Besonderheiten | [10 empty] | Rückenlage oder im Hängen | 45 | ≤ 1,0 | 20 | 1 mm Al + mindestens 0,1 mm Cu | 50-70 | nein |  | 60-70 | nein
| Gallenwege und Pankreas |  | Niedrigdosis-Kennlinie, bei Bedarf höher | 70-90 | ≤ 1,3 | ≥ 70 |  | ≤ 100 ms; | 2000 ERCP (Intervention) | DL: ≤ 0,3 (≤ 0,6) μGy/s Serie: ≤ 1,0 (≤ 2,0) μGy/B | DL: ≥ 1,2 Serie: ≥ 1,4 | DL: ≤ 3 P/s Serie: ≤ 3 B/s | Zusatzfilterung: ≥ 0,1 mm Cu | 46 | i. d. R. nicht indiziert
| Abdomen-Gastrointestinaltrakt | Ösophagus, Magen und Duodenum | DL-gezielte Aufnahmen; ND-Kennlinie | ≥ 100 | ≤ 1,3 | ≥ 70 |  | ≤ 100 ms; | n/a | DL: ≤ 0,3 (≤ 0,6) μGy/s Serie:≤ 1,0(2,0)μGy/Bild |  |  | Orale KM-Gabe; Zusatzfilterung: ≥ 0,1 mm Cu | 47 | mittleres Messfeld, mgls. ohne Überlagung durch KM DL: ≤ 3P/s); Schluckaktbeurteilung: bis 15P/s ggf. Immobilisation | 49 | ≤ 1,3 |  | ≥ 0,1 mm Cu |  |  |  | 70-90 | nein |  | 70-90 | nein |  | 70-90 | nein |  | 70-90 | nein
|  | Dünndarm | Intermitt. Durchleuchtung, DL-gezielte Aufnahmen; ND-Kennlinie | [5 empty] | n/a | [5 empty] | i. d. R. nicht indiziert | 49
|  | Kolon, Rektum | DL-gezielte Aufnahmen und Übersichtsaufnahmen; ND-Kennlinie |  |  |  |  | ≤ 100 ms | 2000 |  |  |  | rektale KM Gabe Zusatzfilterung: ≥ 0,1 mm Cu |  | ggf. Immobilisation bei nicht kooperierenden Kindern ≤ 1,0 (≤ 2,0) μGy/B | 49 | ≤ 1,3 |  | ≥ 0,1 mm Cu |  |  |  | 70-90 | nein |  | 70-90 | nein |  | 70-90 | nein |  | 70-90 | nein
X Harntrakt, Nieren und ableitende Harnwege | Urodynamik, Cystographie, MCU | Durchleuchtung mit LIH/LIR | mA in Abhängigkeit der Pulsbreite und Filterung | 70-95 | ≤ 1,3 | ≥ 115; ≥ 80 mobile C-Bögen |  | DL: 15 Serie: 100 | n/a | DL: ≤ 0,6 (≤ 0,3) μGy/s Serie: ≤ 2 (≤ 1) μGy/B | DL: ≥ 1,2 Serie: ≥ 1,4 | DL: 3–15 P/s, ≤ 15 ms | 0,1 – 0,3 mm Cu | 50 | DL: 0,2—0,3 μGy/s; Serienaufn. ≤ 1 (≤ 2) μGy/B Max. DL: 3 P/s; dosissparende pädiatrische Kennlinien | 52 | ≤ 0,6 (≤ 1,3) |  | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu | 65-80 | mgls. ohne | 5 | 65-80 | mgls. ohne | 10 | 65-80 | mgls. ohne | 18 | 65-80 | mgls. ohne | 30 | 65-80 | mgls. ohne
| URS/PCNL, Schieneneinlage | [21 empty] | 65-80 | mgls. ohne |  | 65-80 | mgls. ohne |  | 65-80 | mgls. ohne |  | 65-80 | mgls. ohne
ESW, Stoßwellenlithotripsie
| IVP Intravenöses Pyelogramm | ap | Leeraufn., Nierenaufn. 5–7 min p.i. Ablaufaufn. 10 – 15 min p.i. Spätaufn. (evtl. nur halbseitig) in Abhängigkeit von individueller Fragestellung) |  |  | ≥ 115 | Mitte, seitliche | 100 | 200 vgl. Abdomen | ≤ 2,5 (5) | 2.4 | ≤ 250 (500) | nur wenn CT nicht verfügbar bzw. Beründung für sekundäres Verfahren (0,1–0,2 mm Cu);intravenöse KM Gabe Spätaufnahme als Halbseitenaufnahme fragestellungsabh. |  | keine Indikation in der Pädiatrie
XI Mamma | Mamma (2D) | cc/mlo | 2 D Mammographie | 24–38 | ≤ 0,4 | ≥ 60 | Vollautomatik, ggf. Halbautomatik, ggf. freie Belichtung Implantate,geeigente Messfelder/lage | ≤ 2 s bei 53 mm Brustdicke | AGD 2 mGy |  | Pixelgröße ≤ 100 μm |  | Kompress.kraft/-anzeige (Orient.wert: 100 N) | 53 | keine Indikation in der Pädiatrie
| Mamma (DBT) |  | Tomosynthese | 24–42 |  |  |  | pro Projekt.≤ 1 s; pro Scan ≤ 25 s | AGD 2,5 mGy |  |  |  | Kompress.kraft/-anzeige (Orient.wert: 100 N) als primäres Verfahren kurativ müssen 2 Ebenen vorhanden sein | 54
| Mamma (KM) |  | KM Mammographie | nativ 24–35; KM 44–50 |  |  |  | 2s / Bild | n/a |  | Pixelgröße ≤ 100 μm |  | Kompress.kraft/-anzeige (Orient.wert: 100 N) als primäres Verfahren kurativ oder Abklärung. 2 Ebenen müssen vorhanden sein | 55
XIII Gefäße | Aortenbogen, supraaortale Äste und Hirngefäße |  |  | 65 -85 | ≤ 1,3 | ≥ 70; FHA ≥ 30 cm | Immer BLA; Geeignete ADR Kennlinien | o. DSA ≤ 100 mit DSA ≤ 200 |  | DL: ≤ 0,3 μGy/s Serien: ≤ 1 μGy/B; DSA: ≤ 1–3 μGy/B | DL: ≥ 1,2 DR: ≥1,4 | DL: ≤ 8 P/s; | ≥ 0,1 mm Cu; halbtransp. Blenden und Filter; (3D-Cone-Beam CT) | 57 | Geeignete dosissparende pädiatrische Kennlinien; DSA möglichst immer durch DL ersetzen; Pulsfreq. DL reduzieren (≤4/s); Max. mögl. Einblendung; | 58 | ≤ 0,6 (≤ 1,3) | so kurz wie möglich | 1 mm Al + mind. 0,1 mm Cu < 12 LJ 2,5 mm Al+mind 0,1 mm Cu |  |  |  | 65-75 | ohne |  | 65-75 | ab 15cmØ bzw.6 LJ |  | 65-85 | ab 15cmØ |  | 65-85 | ab 15cmØ
| Arterien des Beckens und der unteren Extremitäten |  |  | 70-85 |  |  |  |  | 3500 (1) |  |  | Serie: 1-4 B/s | 3D-Rotationsangiographie; ≥ 0,1 mm Cu; halbtransp. Blenden und Filter | 59 |  | 60
| Aorta und ihre Äste |  |  | 65 -85 |  |  |  | o. DSA ≤ 150; mit DSA ≤ 300 |  |  |  |  | 3D-Cone-Beam CT; ≥ 0,1 mm Cu; halbtransp. Blenden und Filter | 61 |  | 62
| Venen der Beine und des Beckens |  |  |  |  | Übertisch: 100-150; Untertisch: ≥75 |  | o. DSA ≤ 100; mit DSA ≤ 200 | 400 |  |  | DL: ≤ 8 P/s; Serie: 1-3 B/s |  | 63 |  | 63
XIV Gefäße des Herzens und Herzkammern | Herz: Gepulste Durchleuchtung | Standard RAO (30°) und alternativ oder ggf. zusätzlich LAO (45° bis 60°) | LIH, CINE (LIR) |  | ≤ 1,3 |  |  | DL 10 | Coro: 1800 PCI: 3500 Coro-PCI: 5500 | DL: ≤ 0,3 (≤ 0,6) μGy/s | DL ≥ 1,2 | Coro: 6–10 (12,5) P/s; Ventrikel: bis 30 P/s | schwimmender Tischplatte, „Cine“- Modus, Last Image Hold DVT optional FDA:> 70 cm Hämodynamik-Messplatz DL: mindestens drei Kennlinien: Hochkontrast, Normaldosis und Niedrigdosis | 65 | pädiatrische Kennlinie mit max. 50% DFP Erwachsene | 66 | 1.3 | 10 ms(Erw) | 0,2 mm bzw. 0,3 mm Cu |  |  |  | 65-85 | k.A |  | 65-85 | k.A |  | 65-85 | k.A |  | 65-85 | k.A
| Herz: Serien, CINE (LIR) |  | Serien, DSA, CINE (LIR) | 65-125 | [5 empty] | CINE (LIR): 0,1 (≤ 0,20) μGy/B | CINE ≥ 1,4 | Coro: 7,5–15 B/s ; Ventrikel 15–30 B/s
XV DVT | DVT für HNO-Untersuchungen | Frontobasis (NNH) | Aufnahme per 180° Rotation, falls möglich | 80-120 | n/a | n/a | ≤ 8 mA (freie Bel.) | Scandauer≤ 20 s | ≤ 150 | < 50 mGy Isozentrum bzw. ≤ 60 μGy pro Scan) | HK: > 1 mm bzw. 0,6 mm Bohrung |  | ≤ 14 cm x 10 cm, Rekon: ≤ 0,5 mm (≤ 1,1 mm) | 68 | Möglichst kleine Röhrenstromwerte; Möglichst kurze Expositionszeiten | 68 | [8 empty] | 150 cGycm² (Erw) |  |  | 150 cGycm² (Erw) |  |  | 150 cGycm² (Erw) |  |  | 150 cGycm² (Erw)
|  | Laterobasis (Felsenbein) | Aufnahme per 180° Rotation, falls möglich | 80-120 |  |  | ≤ 10 mA (freie Bel.) | Scandauer≤ 40 s | ≤ 150 (LL) |  |  |  | ≤ 8 cm x 8 cm
| DVT am Kopf (exkl. Zahnärztliche- und HNO-Anwendungen) | Standard | Standard (DL) | 80-120 |  | 120 | Abhängig von Anwendung | Scandauer 4-12s | 600 (LL) | ≤ 60 μGy pro Scan | HK formatunabh. 1,3 mm |  | Kompletter Kopf: a. 25 cm x 19 cm Zwei Rotationen zur Subtraktion und/oder zur Darstellung verschiedener Kontrastphasen | 71 | Möglichst kurze Expositionszeiten; Streustrahlenraster entfernen; Zusatzfilter wenn verfügbar | 69
|  | Höhere Anforderung | hohe Anforderung (z.B.DSA) |  | je nach Anwendung |  |  | Scandauer 10-25s | 1200 (LL) | ≤ 700 μGy pro Scan, KM Darstellung kleinerer Gefäße | NK: Format < 20 cm: 0,6 mm > 20cm: 0,9 mm Bohrung
| DVT am Körperstamm | Standard | Standard | 80-120 |  | ca. 120 abh. Gerätekonf. ≥70 Aorta | Ja, wenn vorhanden und für den Einsatzbereich sinnvoll | Scandauer≤ 20 s | 800 (LL) | ≤ 60 μGy pro Scan | HK, formatunabh. 1,3 mm) |  | Kompletter Körper: ca. 43 cm x 19 cm i.d. R. sind ca. 300 Projektionen mit 180° ausreichend |  |  | 70
|  | Höhere Anforderung | hohe Anforderung |  |  |  |  | Scandauer≤ 30 s | 1200 (LL)
| DVT zur Bildgebung von Extremitäten | Standard | Streustrahlenreduktion (Raster) i. d. R. nicht vorhanden, Mobile C-Bögen: i. d. R. Ja | 100-120 55-75 C-Bogen |  | 55 bis 120 | ja, wenn vorhanden | Scandauer 10-30s | ≤ 60 LL C-Bogen ≤ 150 LL Diagn. |  |  |  | Aufnahmen im Stehen unter Belastung; i.d. R. sind ca. 300 Projektionen mit 180° ausreichend,Stitching zweier Volumina; Scout | 71 | Möglichst kurze Expositionszeiten; Zusatzfilter, wenn verfügbar Streustrahlenraster entfernen, wenn möglich | 71
|  |  |  | * falls möglich, je nach Technik abweichend |  |  |  |  | (1) PTA Becken: 5000 OS-Knie: 2500 US-Fuß: 1800 |  |  |  | (2) Fragestellungsabhängig (z. B. bei Lokalisation) wird die Verwendung von Zusatzfilterungen (0,1–0,2 mm Cu) insb. bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen empfohlen (z. B. Reduktion der Linsendosis) |  | (3) [z. B. Nichtakzidentelles Trauma (NAHI), Langerhanszell- Histiozytose, Shuntkontrolle |  |  |  | (4) Adolszente ggf. 0,2 mm Cu